辽宁省食品药品监督管理局

关于印发《辽宁省医疗器械使用质量

监督检查指南》的通知

各市食品药品监督管理局、绥中、昌图县市场监督管理局：

为强化医疗器械使用质量监督管理，规范和指导医疗器械使用质量监督检查工作，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》等法规规章，省局制定了《辽宁省医疗器械使用质量监督检查指南》（以下简称《指南》），现印发你们，并提出下如工作要求，请结合监管工作实际抓好工作落实。

- 《指南》适用于我省各级食品药品监督管理部门对各类医疗器械使用单位的监督检查。监督检查时，可依据《指南》所列的检查内容及方法对医疗器械使用单位建立、执行医疗器械使用质量管理制度等情况进行检查。

二、监督检查应严格按照行政执法程序依法开展。检查时，应认真填写执法文书，全面、真实、客观地记录现场检查情况，检查结果需经执法人员和监管相对人签字确认。

三、严格检查标准，注重检查实效。检查内容应覆盖医疗使用质量管理的全过程。对需要整改的问题，要明确整改时限及工作要求，并以书面形式告知被检查单位。整改完成后，要及时组织跟踪复查，确保整改措施落实到位。对涉嫌违法的行为，要严格依法查处。对检查中发现的违法违规问题需要移送相关部门的，及时按程序进行移送。

辽宁省食品药品监督管理局

2016年10月23日

辽宁省医疗器械使用质量监督检查指南

| 章节 | 条款 | 法律依据 | 检查内容及方法 | 涉嫌违法行为的处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 机 构 与 制 度 | 1.1 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第四条 医疗器械使用单位应配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员。建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度，承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 鼓励医疗器械使用单位采用信息化技术手段进行医疗器械管理。 | 1.查看医疗器械质量管理机构设立或人员任命等相关文件材料，确认是否明确了医疗器械质量管理机构或者质量管理人员；2.查看使用单位制定的采购、验收、贮存、使用、维护、不良事件监测等相关制度，确定是否建立了覆盖了医疗器械质量管理的全过程质量管理制度。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
|  | 1.2 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十四条 医疗器械使用单位每年应对医疗器械使用质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。 | 查看上一年度医疗器械使用质量管理自查报告，确认存在的问题是否整改到位。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
| （二） 采 购 与 验 收 | 2.1 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第七条 医疗器械使用单位应当对医疗器械采购实行统一管理，由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。 | 1.查看采购管理相关制度或文件，确认是否明确部门或人员采购医疗器械；2.抽查采购产品的申请、供应商的确定、采购计划等相关记录，确认是否存在有其他科室、部门或人员自行采购的情况。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
|  | 2.2 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第八条 医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。 | 1.抽查供货者和产品的资质证明，确认其合法性。2.抽查产品的合格证明文件（合格证或检验报告等）。3.抽查验收记录，是否对有特殊储运要求的储运条件进行了确认核实，是否记录了产品到货时的储运状态。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十九条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 2.3 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第九条 医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。 医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。 | 1.查看医疗器械进货查验制度，确认制度中是否明确各类产品查验记录的保存年限；2.抽查进货查验记录(包括采购记录、验收记录)，记录内容至少包括医疗器械的名称、型号、规格、数量、批号、有效期、销售日期、储运状态、注册证号或备案号、生产企业的名称、供货者的名称、验收结论等信息，是否达到了真实、准确、完整的要求；3.抽查进货查验记录相关档案是否按制度要求保存；4.抽查第三类医疗器械的原始资料（产品注册证书、生产许可证、合格证明文件、说明书，供货者的资质、采购合同、发票等），确认是否满足可追溯的要求。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十九条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
| （三） 贮 存 管 理 | 3.1 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十条 医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 | 1.检查贮存场所，确认其面积和分区是否符合医疗器械品种、数量的要求；2.检查贮存场所的设施设备（如防虫、防鼠、通风、照明、避光等），确认是否符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；3.抽查库存的医疗器械产品，确认其贮存状态是否符合产品说明书、标签标示的要求；4.对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，查看温湿度监视、调控设施设备是否齐全并正常运行。5.查看温湿度记录，确认是否真实、完整、及时。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
|  | 3.2 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十一条 应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。 | 查看定期检查记录，确认是否对贮存的医疗器械贮存条件、有效期定期检查。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
| （四）使 用 与 维 护 | 4.1 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十二条 医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或备案、无合格证明文件及过期、失效、淘汰的医疗器械。 | 抽查部分医疗器械，查看其采购、使用记录，确认是否存在购进和使用未依法注册或备案、无合格证明文件及过期、失效、淘汰医疗器械的行为。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十七条，责令改正，没收违法使用的医疗器械；违法使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款。 |
|  | 4.2 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十三条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查。 使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。 | 查看医疗器械使用前质量检查制度，确认相关制度是否被有效执行。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
|  | 4.3 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十四条 对植入和介入类医疗器械应建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。 | 1.抽查植入和介入类医疗器械采购、验收、使用记录，确认是否建立了使用记录，并保证植入类医疗器械使用记录永久保存。2.检查使用记录，确认是否记录了产品的名称、型号、规格、数量、批号、序列号、有效期、注册证号、生产企业的名称、许可证号和患者信息，是否满足可追溯的要求。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十九条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 4.4 | 《医疗器械监督管理条例》第三十七条 使用大型医疗器械以及植入和介入类医疗器械的，应当将医疗器械的名称、关键性技术参数等信息以及与使用质量安全密切相关的必要信息记载到病例等相关记录中。 | 抽查大型医疗器械和植入、介入类医疗器械的使用记录和病例，确认是否记录了医疗器械名称、批号、关键性技术参数等与质量安全密切相关的信息。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 4.5 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十五条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。 对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。 | 1.查医疗器械维护维修管理制度；2.查看相关记录，确定是否按照产品说明书的要求定期进行了检查、检验、校准、保养、维护并记录；3.抽查大型医疗器械使用档案，确认是否做到每台都建有了使用档案，并按规定保存。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条、《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十九条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 4.6 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十六条 医疗器械使用单位应当按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。 | 抽查采购、验收、销毁记录，确认一次性使用医疗器械产品是否按规定进行了销毁。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 4.7 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十七条 医疗器械使用单位可以按照合同的约定要求医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维修服务，也可以委托有条件和能力的维修服务机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用医疗器械进行维护维修。 医疗器械使用单位委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进行维护维修的，医疗器械生产经营企业应当按照合同的约定提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 | 抽查在用医疗器械，询问维修维护方式。 |  |
|  | 4.8 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十八条 由医疗器械生产经营企业或维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取并保存相关记录。医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立人员培训档案。 | 1.抽查供货协议或合同，确认使用单位是否与供货者约定了维护维修等相关事项；2.查看在用设备使用档案，确认企业是否能在每次维护维修后索取并保存相关记录；3.查看维修服务人员相关培训、考核记录，确认使用单位是否按规定定期组织维修人员开展培训，并建立档案。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条，责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款。 |
|  | 4.9 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第十九条 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修；经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续使用，并按照有关规定处置。 | 1.查看维护维修相关制度，确认是否制定了发现故障及安全隐患的处置工作流程；2.抽查在用设备使用档案，确认相关制度是否执行。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十九条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
| （五） 转 让 与 捐 赠 | 5.1 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十条 医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，并提供产品合法证明文件。 转让双方应当签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方应当按照进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 | 1.查看转让相关记录或转让协议，确认所转让的产品是否经有资质的检验机构检测，并提供检验合格报告，是否按规定移交了产品说明书、使用维修档案等相关资料；2.抽查受让方进货查验记录，确认是否按规定进行查验，符合要求后使用；3.检查转让的医疗器械是否为未经注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十八条，责令限期改正，处1万元以上3万元以下罚款。 |
|  | 5.2 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十一条 医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方应按照进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 | 1.查看捐赠相关记录，确认捐赠的医疗器械是否具备相关合法证明文件，受赠方是否按规定进行查验，符合要求后使用；2.检查捐赠的医疗器械是否为未经注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 | 依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十八条，责令限期改正，处1万元以上3万元以下罚款。 |
| （六） 不 良 事 件 监 测 与 召 回 | 6.1 | 《医疗器械监督管理条例》第四十七条 医疗器械使用单位应当对使用的医疗器械开展不良事件监测；发现不良事件或者可疑不良事件的，应按照国务院食品药品监督管理部门的规定，向医疗器械不良事件监测技术机构报告。 | 1.查看医疗器械不良事件监测相关工作制度，确定是否指定机构并配备专（兼）职人员承担本单位的不良事件监测工作，是否规定了不良事件的发现、报告等相关工作流程。2.查看相关培训等相关记录，确定是否组织了医疗器械不良事件监测相关知识的培训，并规定开展了不良事件监测工作开展情况。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 6.2 | 《医疗器械监督管理条例》第五十条 医疗器械使用单位应当对医疗器械不良事件监测技术机构、食品药品监督管理部门开展的不良事件调查予以配合。 | 确认是否有相关工作制度，并配合做好了相关工作。 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条，责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 |
|  | 6.3 | 《医疗器械监督管理条例》第五十二条 医疗器械生产企业发现其生产的医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的，应当立即停止生产，通知相关生产经营企业、使用单位和消费者停止经营和使用，召回已经上市销售的医疗器械，采取补救、销毁等措施，记录相关情况，发布相关信息，并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。 医疗器械经营企业发现其经营的医疗器械存在前款规定情形的，应当立即停止经营，通知相关生产经营企业、使用单位、消费者，并记录停止经营和通知情况。医疗器械生产企业认为属于依照前款规定需要召回的医疗器械，应当立即召回。 | 确认使用单位是否停止使用，是否协助做好召回工作，并保存相关召回信息。 |  |